行政院環境保護署 衛生暨毒物管理處九十二年度委辦計畫執行摘要

計 畫 名 稱：大學院校實驗室中毒性化學物質使用棄置情形追蹤 計 畫 編 號：EPA-92-J103-02-215 計畫執行期程：九十二年十月十四日到九十二年十二月卅一日止 執 行 單 位：永發環境工程顧問有限公司 計 畫 金 額：62萬 計畫執行摘要： 本計畫透過問卷調查、舉行管理政策說明會議與委請專家學者現場勘查提供改善建議，配合毒性化學物質主管機關後續追蹤督促作業，協助各大學院校重視四氯化碳等毒性化學物質管理及污染防治相關工作，防範危害發生。本計畫於南北分區舉行之說明會共57所院校204人與會，取得42所大學院校全校性環境管理組織架構基本資料，並會同具實驗室管理專長之專家學者實地完成訪查20院校40系所共81處實驗室，瞭解四氯化碳等毒性化學物質使用數量及使用目的與廢棄處理情形。綜合分析結果顯示，雖四氯化碳等毒性化學物質已較少運用於表面清洗作業，但仍常見於各實驗室溶劑化學反應中；97.6%學校均已設置環境安全管理組織，且有83.0%學校已實施毒化物相關管理辦法，但回覆調查表資料顯示仍有5所大學院校有使用毒化物情形卻無毒化物相關管理辦法事實；另有42.9%學校未定期舉行毒化物管理宣導訓練工作，現勘實驗室中有25處(30.8%)未針對毒性化學藥品上鎖管制，專家委員現勘結果亦多建議其他其他藥品管理作業有加強落實之必要，顯示大學院校實驗室中使用之毒性化學物質數量雖遠較事業單位少，但為避免實驗室危害發生，應儘速協助大學院校督促落實實驗室中毒性化學物質相關管理工作。 現階段實驗室四氯化碳等毒性化學物質污染防治工作重點以設置負壓通氣設備與減少揮發性有機廢氣排放為重點。現勘之81處實驗室結果顯示有使用化學藥品之大學院校實驗室均已設置設置負壓通氣設備(通風櫃)，49.3%有裝設活性碳吸附設備(40處)，惟更換頻率需視單位經費而定。在實驗廢液部分，所有現勘學校均表示有設置廢液集中暫存區，但各實驗室廢液暫存區則普遍缺乏防止洩漏設備，且僅部分實驗室(58處)有配置有機溶劑緊急洩漏處理包。針對後續廢液處理部份，依據各校回覆調查資料，本計畫比對毒性化學物質資料庫、事業廢棄物管制資料庫與再利用工業資料庫等，據以提出四氯化碳等毒性化學物質使用學校名單與可執行四氯化碳等毒性化學物質清理、處理及再利用業務之廠商名單，大多數學校之廢液均已轉交合格廠商處理，但有集中於少數廠商情形，未來應積極輔導設置合格廢液清理處理產業，以避免學校暫存壓力與少數廠商獨斷市場情形發生。 依據現勘學院資料推估可能改善效益，20所院校每年校四氯化碳等毒化物質使用量為1462.6公斤/年，推估改善前後可能釋放量由508.25公斤/年降為61.56公斤/年，降幅為87.9%；若考量其他有機溶劑使用數量，平均每天每實驗室排放之揮發性有機廢氣將由改善前之0.18 lb/day/lab減少成為0.02 lb/day/lab，與本計畫蒐集之國外大學平均值相當。 基於現階段大學實驗室表面處理作業中已多未使用四氯化碳等毒性化學物質，並已多使用其他替代物質，考量各校性化學物質管理作業仍有待加強落實、實驗室污染防治設備不足、毒性化學物質末端處理體系能量有待擴增等因素，以源頭減量精神，採限制使用或禁用方式規範實驗室表面處理作業，應可有效減少四氯化碳等毒性化學物質之危害發生；至於其他化學實驗(如萃取或毒性試驗)使用之四氯化碳等毒性物質，由於用量微少且不易以其他藥品替代，則建議透過加強管理方式，控管可能污染危害，暫不列入限制使用。另建議協助各校建立毒性化學物質管理工具、進一步分析蒐集各類實驗室物質流動參數，以作為提請教育主管機關實驗室污染防治設備經費補助參考，以同步督促落實毒性化學物質管理工作。 In order to reduce the potential risk caused by the toxic substance (carbon tetrachloride...etc) operation in college laboratory, pre-investigation by questionnaire, policy promotion meeting and providing recommendation through on-site expert inspection had been done to remind all college the importance of toxic substance management and to provide necessary correction advices. 204 representatives from 57 academies joined the policy promotion meeting and 42 college-scale questionnaires were replied that illustrated the operational background information, like toxic substance management, the operation quality and quantity of toxic substance…etc. Furthermore, 81 laboratories among 40 departments of 20 colleges were inspected with experts on-site to evaluate the storage application, pollution prevention and occupational safety management of carbon tetrachloride, chloroform, trichloroethylene, tetrachloroethylene and other toxic substances. Although toxic substance likes carbon tetrachloride...etc are seldom applied for the surface cleaning process in the college laboratory the project investigated, these toxic substances are common chemicals for extraction experiment. The investigation demonstrated that there are 97.6% colleges have environment and safety relative framework; 83.0% has toxic substance management regulation, however, there are still 5 toxic substance operation colleges have no toxic substance management regulations. Moreover, the facts that 42.9% colleges do not offer toxic substance training course periodically and 30.8% on-site inspected laboratories do not prevent toxic substance lose with lock reveal the poor execution and regulation following up in the college laboratory. Toxic substance management and its execution enforcement are the main recommendations in according to the on-site experts’ advices. Reduction the air emission caused by the operation of carbon tetrachloride in the laboratory is the main issue the project concerns. All on-site inspected laboratories have hood to collect the fume during operation and 49.3% has installed activated carbon adsorption equipment with uncertain cartridge replacement cycle. All on-site inspected colleges provide waste liquid storage area. However, most laboratories have no waste liquid leakage prevention facility and only 58 laboratories equips with leakage treatment unit. The list of legal waste liquid treatment and reuse organizations are collected by reviewing the permission information of waste management center of the Environment Protection Agency (EPA) but available organization to well-treat the waste liquid from the college laboratory is limited. Diversify and enlarge the legal pathway and capacity of waste liquid treatment system could effectively resolve the waste liquid over-storage problem. The possible reduction amount is evaluated of 20 on-site inspected laboratories. Totally 1462.6 kg carbon tetrachloride, chloroform, trichloroethylene and tetrachloroethylene is consumed a year and 508.25 kg/yr is released annually before correction recommendations are taken. However, only 61.56 kg/yr, equal to 57.9% reduction rate, will be released if correction recommendations are taken. If the consumption of the other organic solvents is considered, laboratory releasing amount per day will decrease from 0.18 lb/day/lab to 0.02 lb/day/lab, which is close to other well-management laboratories. Conclusively, the application of carbon tetrachloride, chloroform, trichloroethylene and tetrachloroethylene in surface cleaning process could be controlled by limited restriction. To improve the toxic substance management in college, providing a common-adaptable management plate with integrative functions are recommended. Moreover, evaluation the toxic substance releasing parameter by standard laboratory model (like chemical, medical department…etc) will provide import basis for further precise correction recommendations. 前言： 有別於一般工廠作業場所，大學實驗室中所使用之毒性化學物質具有使用種類繁雜與使用數量較少之特性，且由於使用者多為使用毒化物經驗較少之在學學生，整體實驗室災害緊急應變處理能量已相形薄弱。因此針對實驗室之毒化物管理、安全防護與污染防治等各項工作推動，應較一般工廠作業場所專注嚴謹，除避免實驗室安全意外發生外，更應進一步確保實驗室使用環境之安全衛生，減少毒化物無謂逸散情形，保障實驗室使用人員之健康。 研究方法： 一、蒐集、彙整國內四氯化碳及相關列管毒性化學物質(三氯甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯等)供應廠商，使用之大學院校及廢棄物處理或清理機構或資源回收再利用機構之名單。 二、製作適當之調查表，對至少二十所大學院校進行基本資料瞭解及建檔，其內容應至少包括對其全校性空氣、廢水、廢棄物、毒性化學物質的管理組織架構、專責人員設置情形，及推動相關環保業務方式等的調查，先送請學校填報。 三、對至少二十所大學院校四十系所實驗室，其四氯化碳相關列管毒性化學物質及其他化學藥品管理、儲存、領(使)用、棄置及處理運作等資料，進行調查。 四、以物質流方式，協助各校探討毒性化學物質在空氣、廢水、廢棄物間之流動關係，使其了解毒性化學物質在各環節可能造成之污染危害，及應有之防範、改善措施。 五、舉辦二場(北、南各一)說明會，報告列管毒性化學物質相關法令與棄置、處理各種可行技術及改善措施，以促其合法使用及妥善處理相關之毒性化學物質﹔並瞭解大學院校實驗室，在毒性化學物質使用與妥善處理上，所面臨的問題，以研擬解決建議方案。 六、針對二十所重點大學院校中有關表面處理作業四十系所，包括電子、電機、醫學院等及其他四氯化碳與相關列管毒性化學物質研究使用系所實驗室，進行現況瞭解追蹤，工作項目包括有： 1.釐定瞭解追蹤標準作業，訂定現場查核重點事項、標準及作業方法。計畫執行後，空、水、廢都適當處理，或至少中間處理，或控制後待處理。 2.至少完成二十所大學院校中四十系所之現勘與瞭解追蹤，現場查核毒性危害有關事項或危害防範設施、設備、器材、文件，討論相關作業、維護及有關管理，並收集相關證明文件。具體記錄需改善事項，協調改善方法與期限。 3.現勘時，應至少邀請兩位外聘專家學者共同參與，並邀請教育部環保小組參與部分現勘作業，就實驗室運作缺失，現場給與改善建議。 七、現勘後追蹤輔導學校落實改善，有關資料並隨時送地方主管機關及本署督促。 八、彙整至少二十所大學院校實驗室四氯化碳及相關列管毒性化學物質使用量與棄置處理量，探討其中差異與可能的流向。 九、彙整探討大學院校實驗室使用四氯化碳及相關列管毒性化學物質運作現況，檢討是否可有替代方案，以減少毒性化學物質使用於表面處理之量。 十、調查四氯化碳之目的用途，檢討是否禁止學校用於表面處理作業。 研究成果： 一、完成南北分區舉行之說明會共57所院校204人與會，並發函調查取得42所大學院校全校性環境管理組織架構基本資料。 二、會同具實驗室管理專長之專家學者實地完成訪查20院校40系所共81處實驗室，瞭解四氯化碳等毒性化學物質使用數量及使用目的與廢棄處理情形。 三、綜合分析結果顯示，97.6%學校均已設置環境安全管理組織，且有83.0%學校已實施毒化物相關管理辦法，但回覆調查表資料顯示仍有5所大學院校有使用毒化物情形卻無毒化物相關管理辦法事實；另有42.9%學校未定期舉行毒化物管理宣導訓練工作，現勘實驗室中有25處(30.8%)未針對毒性化學藥品上鎖管制，專家委員現勘結果亦多建議其他其他藥品管理作業有加強落實之必要。 四、完成大學院校實驗室使用四氯化碳等毒性化學物質申報資料與供應商九十一年度販售資料比對，了解其中差異。 五、蒐集、彙整國內四氯化碳等毒性化學物質供應廠商、使用之大學院校、可執行廢棄物處理、清理、與資源回收再利用機構之名單。 六、彙整推估二十所大學院校實驗室四氯化碳等毒性化學物質釋放量與釋放模式，探討其中可能的流向。 七、研提分析減少學校使用四氯化碳等毒性化學物質於表面處理作業相關方案與推動流程。 ## 結論與建議： 一、結論 1.依據調查結果顯示，雖然成立大學院校環安衛組織與制定相關管理辦法並非強制工作，但面對日益複雜之環境管理法規要求與基於保障學校內教職員生生活環境安全，高達97%回函學校均已建立環安衛組織。然執行各項環境管理工作所需辦法與合格專責人員配置則普遍有不足情形，勢將影響整體環安衛工作之推動。 2.本計畫依據各校所提報之四氯化碳等毒性化學物質供應商及廢液處理商、毒化物資料庫、事業廢棄物管制許可資料庫與工業局資源再利用資訊網，交互比對建立四氯化碳等毒性化學物質使用者、供應商、廢液清理與處理機構名單，可掌握並提供各校毒性化學物品購買與委託廢液處理所需廠商資訊。 3.本計畫透過說明會議之召開，已有效傳達並督促各校加強毒性化學物質管制工作，並藉由現勘作業之進行，協助各校提供改善毒化物管理與實驗室管理及污染防治所需建議。 4.經由調查各校使用四氯化碳等毒化物使用目的，電機電子相關系所多已未使用四氯化碳等毒化物於表面清洗作業，而改以其他低毒性溶劑，顯示應可逐步推動大學實驗室禁止表面處理業使用四氯化碳等毒化物。 5.現勘各校實驗室負壓設備設置情形，顯示多數實驗室均已設置抽氣櫃以執行各種化學實驗所需；然針對後端廢氣處理單元與維持良好運作部分，仍有高達半數以上的學校未設置空氣污染防治設備。 6.針對毒化物管理部分，83%之調查回函學校已設置毒化物管理辦法，但仍有五家學校有使用毒化物情形，但卻未擬定相關毒化物管理辦法管理毒化物之運作。在毒化物現場操作管理上，有高達30%(25處實驗室)之毒性化學藥品未設置門禁上鎖管制毒化物之隨意取用，容易造成毒化物管理上之漏洞。 7.在廢液儲存情形部分，全部學校均已設置全校性廢液暫存區，以處理各系所實驗室產出之廢液。 8.各校限於經費與工作時程等因素，短期內均表示無法承諾完成廢氣污染防治設施改善工作， 9.依據調查所得各校四氯化碳等毒性化學物質使用量推估可能釋放量，推估結果顯示現勘之20所院校實驗室平均每天可能釋放之揮發性有機物約為0.09 lb/day/lab，與本計畫所蒐集之國外平均值高；但若各校執行改善建議，則預估改善後每天每個實驗室之排放量將為0.02 lb/day/lab，與國外概略值相當。 10.若現勘學校執行改善建議，推估可較原先減少至少88%之釋放量，顯示若能透過現勘之柔性訪查工作，協助各校推動實驗室污染防治改善工作，將可獲致良好之成果。 二、建議 1.本次調查作業執行過程中，各校均未能及時提出完整之毒性化學物質使用清單(尤以大型學校最為嚴重)，顯示若能提供一通則性環安衛管理操作介面(如化學藥品管理軟體)，並開放原始碼供各校依據實際需求與自身管理辦法規定，自行修改設立一個符合該校使用需求之操作介面，將可大幅降低專責管理人員工作負荷，並更精確隨時掌握最新毒化物流動情形。 2.由於大學實驗室內操作環境有別於一般製程，檢討實驗室內污染物傳輸流動關係所需之參數多付厥如，故難以了解實驗室內各種物質流動關係，也因此無法充分掌握實驗室中迫切改善重點所在。建議依據不同類型之標準實驗室(如化學、材料、醫學等)，進行完整之質量平衡分析，並據以推估排放參數供各界運用，將提供各實驗室負責人自行評估並更深入大學實驗室中需迫切改善重點，並據以編列長期改善計畫與預算需求，以提交教育主管機關參考依循。 3.各校限於經費與工作時程等因素，多表示短期內無法承諾完成廢氣污染防治設施改善工作。建議委辦單位依據現勘結果，落實要求各校實施改善承諾；針對確有經費上窒礙難行之情形，則轉知教育主管機關協助取得補助。 4.關於推動四氯化碳等毒性化學物質管制策略部分，由於本次調查回函之學校多表示使用於其他非表面處理之實驗中，因此較難管制取代。為確實了解電機電子相關系所在表面處理作業中確無使用四氯化碳等毒性化學物質之必要，建議單獨針對全國大專院校中之電機、電子與物理系所，發函調查現階段表面處理作業使用之溶劑種類與替代使用四氯化碳等毒性化學物質之可能性，以進一步詳實掌握四氯化碳等毒性化學物質在目前表面處理作業中之使用情形，據以作為後續公告管制四氯化碳等毒性化學物質措施之參考基礎。 5.現勘結果顯示，雖然多數學校均已有毒性化學物藥品之管理方法，然由於專責人力不足多由部分學生擔任。建議經常性執行宣導訓練工作，以落實各校毒性化學物藥品之管理方法規定，避免流於形式而造成危害。此外，提升學校環境管理組織層級(成為一級單位)，以有效督促要求各系所人員遵守毒性化學物質管理規定，亦有助於協助目前各校有限人力下，妥切完成毒性化學物質管理相關工作。 6.針對老舊藥品、用量較小或毒性較大之少用毒性化學物質，為避免未來各校申報管理上之困擾，建議可於北中南各區則一管理良好學校，統一保存管理後供有需求之學校實驗室依據所需數量申請領用，以同時解決老舊藥品處理與少量高毒性或非列管毒性化學藥品管理管制問題。 7.依據延伸製造者責任(Extended Producer Responsibility, EPR)精神，建議要求毒性化學物質藥品供應商肩負老舊藥品與廢棄藥品收回(takeback)工作與責任，以逆向回收概念，提升廢棄毒性化學物質後端處理體系能量。 8.建議要求藥品供應商依規定強化藥品標籤標誌功能，減少不明藥品情形發生。 9.加強落實學校毒性化學物質管理管制工作，應針對常駐實驗室人員(包括教授)施以密集宣導訓練作業，以建立傳承實驗室毒性化學物質管理相關工作經驗，方能逐步推動各項改善工作。 10.於現階段仍未將實驗室排放廢氣完全納入相關管制工作時，建議加強實驗室污染防治設施之妥善維護與管理作業。由現勘發現，仍有部分實驗室未妥定期維護所配置之污染防治設施，以致污染防治設施功能降低，甚至成為二次污染之來源。未來除應注重實驗室污染防治設備設置之完整性外，對於操作中之各項污染防治設備，亦應加強管修紀錄，以有效預防污染發生。 承辦處（會）主管簽名：